1. DANE OGÓLNE

- INFORMACJE O JEDNOSTCE OCHRONY ZDROWIA (NAZWA I ADRES JEDNOSTKI) - DATA PRZEPROWADZENIA AUDYTU: XX XX XXXX - OKRES, KTÓREGO AUDYT DOTYCZY 1): OD XX XX XXXX. DO XX XX XXXX

2. RODZAJE PROCEDUR SZCZEGÓŁOWYCH WYKONYWANYCH W JEDNOSTCE

| X Rentgenodiagnostyka stomatologiczna (bez CBCT) Tomografia komputerowa wiązki stożkowej (CBCT) Mammografia Fluoroskopia Rentgenodiagnostyka konwencjonalna - inne | Tomografia komputerowa Radiologia zabiegowa kardiologiczna Radiologia zabiegowa neurologiczna Radiologia zabiegowa – inne Densytometria kostna |
| --- | --- |

3. ZAKRES PRZEDMIOTOWY AUDYTU, W TYM RODZAJ PROCEDUR SZCZEGÓŁOWYCH PODLEGAJĄCYCH SPRAWDZENIU W RAMACH AUDYTU

Procedury szczegółowe podlegające sprawdzeniu w ramach audytu : Radiografia zębowe”. Zakres przedmiotowy wewnętrznego audytu klinicznego obejmował sprawdzenie: . dokumentacji systemu zarzadzania jakością, - postępowania z podstawową dokumentacja medyczna, - zgodność procedury szczegółowej z wzorcową - częstości wykonywania i wyników bieżących testów aparatu rentgenowskiego, - posiadanego i eksploatowanego wyposażenia - zapewnienia poufności informacji zawartej w dokumentacji medycznej - analizy zdjęć odrzuconych (niediagnostycznych) - wielkości dawek otrzymanych przez pacjentów i porównania z poziomem referencyjnym (RMZ z dnia 18 lutego 2011r z późn. zm.) - weryfikacja wymagań dotyczących przepisów prawa w zakresie systemu zarządzania jakością w pracowni rtg

4. PRZEGLĄD PROCEDUR SZCZEGÓŁOWYCH PODLEGAJĄCYCH SPRAWDZENIU W RAMACH AUDYTU

4.1. Analiza procedur szczegółowych oraz praktyki ich stosowania (krótki opis)

Procedury szczegółowe opracowane na podstawie nw procedur wzorcowych 1. radiografia- Pantomogram kod główny: 1.004 ICD 9: 87.110.101 Procedura jest wykonywana na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania - radiografia – zdj.wewnątrzustne Wpisujemy tylko wykonywane 3.radiografia skrzydłowo- zgryzowe kod główny: 1.003 ICD 9: 87.120.103 Procedura jest wykonywana w przypadkach uzasadnionych przez lekarza

4.2. Liczba zastosowań procedur szczegółowych podlegających audytowi 2)

| Procedura szczegółowa Wpisać tylko wykonywane | Pacjenci dorośli (powyżej 16 roku życia) |  | Pacjenci do 16 roku życia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni |
| 1)radiografia zębowe 23.0304 (wewnątrzustne) | Liczba ekspozycji | Liczba ekspozycji | Liczba ekspozycji | Liczba ekspozycji |
| 2) radiografia skrzydłowo- zgryzowe 87.120.103 | Liczba ekspozycji | Liczba ekspozycji | Liczba ekspozycji | Liczba ekspozycji |
| 3) radiografia - pantomograficzne | Liczba ekspozycji | Liczba ekspozycji | Liczba ekspozycji | Liczba ekspozycji |
| 4) |  |  |  |  |
| 5) |  |  |  |  |
| ...) |  |  |  |  |

4.3. Dane pozwalające określić wielkość narażenia pacjentów w procedurach szczegółowych podlegających audytowi

| Procedura szczegółowa Wpisać tylko wykonywane | Typowa dawka/wielkość narażenia pacjentów dla określonych kategorii wiekowych (wyrażona jako DAP, powierzchniowa dawka wejściowa - D, CTDI, DLP lub kV/mAs*) |  |  |  |  | Mierzona wielkość: X DAP D CTDI DLP X kV/mAs Jednostka: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dorosły (powyżej 16 roku życia, ok. 170 cm/70 kg) | ok. 10 lat (ok. 140 cm/30 kg) | ok. 5 lat (ok. 110 cm/20 kg) | ok. 1 roku (ok. 75 cm/10 kg) | Noworodek (ok 50 cm/3,5 kg) |  |
| - Radiografia- wewnątrzustne kod główny: 23.0304 | Podajemy parametry pracy (np.70kV/7mA x 0,2s) | - | - | - | - |  |
| - radiografia – zdj skrzydłowo- zgryzowe kod główny87.120.103 | Podajemy parametry pracy (np.70kV/7mA x 0,2s) | - | - | - | - |  |
| - radiografia Pantomogram | 77 mGy x cm2 | 27 mGy x cm2 | - | - | - |  |
| 4) |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  |  |  |  |  |  |
| …) |  |  |  |  |  |  |

* w radiografii konwencjonalnej przy braku rejestratora dawki podać typowo stosowane parametry ekspozycji wyrażone jako wartość wysokiego napięcia w kilowoltach (kV) i obciążenia prądowo-czasowego w miliamperosekundach (mAs).

4.4. Porównanie wielkości narażenia pacjentów w procedurach szczegółowych podlegających audytowi z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi (w przypadku gdy 	takie poziomy zostały określone)

Nie dotyczy. Brak poziomów referencyjnych wyrażonych jako DAP dla aparatów stomatologicznych. Dla aparatów wewnątrzustnych : 4 mGy

5. OPIS USTALEŃ DOKONANYCH PODCZAS AUDYTU KLINICZNEGO, W TYM TAKŻE EWENTUALNE ZALECENIA DOTYCZĄCE ZMIANY PROCEDUR SZCZEGÓŁOWYCH LUB 	WPROWADZENIA NOWYCH PROCEDUR SZCZEGÓŁOWYCH

Wnioski z przeprowadzonego audytu klinicznego: - w okresie objętym klinicznym audytem wewnętrznym – brak zdjęć odrzuconych ( niediagnostycznych) - osoba wykonująca ekspozycje jest uprawniona do wykonywania ekspozycji, posiada aktualne badania lekarskie, - testy eksploatacyjne aparatu rtg …………………………………………………………… są wykonywane zgodnie z RMZ -

6. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE AUDYT

| Imię i nazwisko | Podpis osoby przeprowadzającej audyt |
| --- | --- |

1) Zgodnie z  art. 33v ust 1. ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792) audyt kliniczny wewnętrzny jest przeprowadzany nie rzadziej niż co rok.

2) Liczba wszystkich wykonanych procedur szczegółowych.